Измерение расходов попутных нефтяных газов

вихревыми расходомерами «Ирга-РВ», производства ООО «Глобус»

Предприятие ООО «Глобус» расположено в г. Белгороде и занимается разработкой приборов учета энергоносителей с 1989 года. В 2003 году коллектив ООО «Глобус» завершил разработку вихревого расходомера, который был сертифицирован под маркой «Ирга-РВ» и внесен в Госреестр средств измерения РФ под № 26133-03. За прошедшие два года этот расходомер, предназначенный для учета газов и пара, совершенствовался с учетом опыта его эксплуатации и потребностей промышленности.

Вихревой расходомер «Ирга-РВ» разрабатывался позже других вихревых расходомеров, выпускаемых в России и, вполне естественно, что опыт наших предшественников и конструктивный, и эксплуатационный был учтен при разработке нашего расходомера. В результате получился расходомер с характеристиками, превышающими все отечественные аналоги и многие зарубежные. «Ирга-РВ» выпускается 12 типоразмеров от Ду 32 мм до Ду 700 мм, с измеряемыми расходами от 4 до 120000 м3/час. Максимальное давление 30 МПа, а максимальная температура измеряемой среды +575°С, благодаря чему «Ирга-РВ» может применяться для измерения расходов перегретого пара на ТЭЦ и ГРЭС.

С конца 2004 года вихревые расходомеры «Ирга-РВ» стали использоваться для измерения расходов попутных нефтяных газов. Благодаря любезной помощи метрологических служб ТПП «Когалымнефтегаз» гл. метролог Сатаров Айдар Мусориевич, ТПП «Когалымнефтегазопереработка» гл. метролог Тазетдинов Масгут Даутович (оба предприятия входят в компанию ООО «Лукойл-Западная Сибирь») и НГДУ «Азнакаевскнефть» (компания ОАО «Татнефть») гл. метролог Габдуллин Марат Мубаракович, расходомеры «Ирга-РВ» установлены и работают в узлах учета попутного нефтяного газа. На 1.09.05 г. нефтегазодобывающим компаниям поставлено почти два десятка вихревых расходомеров для измерения расходов попутного нефтяного газа Ду от 50 до 500 мм.

Общеизвестно, что расходы попутного нефтяного газа измерялись только сужающими устройствами. Попутные нефтяные газы представляют собой сложную смесь органических и неорганических веществ переменного состава. В их состав часто входят агрессивные вещества: сероводород и диоксид серы, которые в присутствии воды обеспечивают кислотно-агрессивную среду, разъедающую материалы расходомеров. Наличие кислорода увеличивает окислительную активность среды. Но нефтяные газы содержат и высокомолекулярные соединения, склонные к налипанию и коксованию на поверхностях расходомера. И, наконец, нефтяные газы содержат значительную часть механических примесей, как правило, песок, который оказывает сильное абразивное воздействие на любые поверхности, с которыми соприкасается поток газа. Именно поэтому попытки использовать, помимо сужающих устройств, различные типы расходомеров заканчивались неудачей. Так на одном из газоперерабатывающих предприятий ОАО «Сибур» были установлены расходомеры «V-bar» фирмы «EMCO», но из-за залипания рабочих поверхностей, через полгода от «V-bar» пришлось отказаться. В ОАО «Татнефть» пробовали измерять расходы попутных нефтяных газов расходомерами ВРСГ-1 производства фирмы «Ирвис», но, из-за налипания на поверхность термоанемометров высокомолекулярных соединений, расходомеры за короткое время теряли свои метрологические характеристики и начинали занижать показания расхода. Следует отметить, что и сужающие устройства, из-за их чувствительности к нарушению геометрии отверстия и притуплению кромок, служат недолго.

Какие же особенности позволяют вихревым расходомерам «Ирга-РВ» устойчиво работать на измерении расходов нефтяных газов?

|  | Рис. 1. Вихревая дорожка Кармана, возникающая за плохо обтекаемым цилиндром. Частота вихреобразования пропорциональна скорости набегающего потока. Величины А и В постоянны и зависят только от геометрии и размеров тела вихреобразования. |
| --- | --- |

Прежде, чем отвечать на этот вопрос, вкратце рассмотрим принцип работы вихревых расходомеров. В вихревом расходомере используется явление периодического формирования и срыва вихрей, наблюдающееся при обтекании потоком газа тела, помещенного в поперечном сечении трубопровода. Частота срыва вихрей зависит от геометрических размеров тела обтекания, диаметра трубопровода, средней скорости потока и прямо пропорциональна расходу газа. Для конкретного расходомера, образующаяся регулярная вихревая дорожка имеет постоянную геометрию. Проще говоря, расстояние между соседними вихрями, как по потоку, так и поперек потока есть величина постоянная. А изменение скорости потока вызывает прямо пропорциональное увеличение частоты образования вихрей.

Второй важный момент вихревой расходометрии – чем измерять частоту образования вихрей и чем преобразовывать эту частоту в электрический сигнал, удобный для передачи и обработки. Измерение частоты вихреобразования в расходомере «Ирга-РВ» производится при помощи двух пьезодатчиков, преобразующих пульсации давления регулярной вихревой дорожки в электрический сигнал, который после усиления и формирования несет информацию о величине объемного расхода.

|  | Рис. 2. Первичный преобразователь расхода Ирга-РВП. |
| --- | --- |

Преимуществами расходомеров «Ирга-РВ», по сравнению с другими типами расходомеров (в первую очередь, по сравнению с сужающими устройствами) и с вихревыми расходомерами других производителей, являются:

- Незначительное влияние изменения геометрических размеров тела вихреобразования, вследствие эрозии и коррозии, на метрологические характеристики. Это объясняется, тем что зависимость расхода от частоты образования вихрей носит линейный характер, а не квадратичный, как у сужающих устройств. Для диафрагмы, например, изменение геометрии и размеров отверстия или затупление его кромок требует её замены или доработки.

- По этой же причине метрологические характеристики вихревого расходомера остаются неизменными в широком диапазоне расходов и давлений, в то время, как на сужающих устройствах изменение расхода и/или давления влечет за собой изменение погрешности. Вихревой расходомер «Ирга-РВ» обеспечивает неизменную погрешность ±1% в широком диапазоне изменения расходов 1:20. Напомню, что с помощью диафрагмы с двумя дифманометрами можно измерять расходы в диапазоне 1:10 и при этом погрешность измерений изменяется в несколько раз при изменении расхода от наибольшего к наименьшему.

- Вихреобразующее тело обладает способностью к самоочищению своих рабочих кромок: так как давление внутри вихрей ниже, то большинство частиц засасываются внутрь вихрей и не соприкасаются с вихреобразующим телом, соответственно, отсутствует интенсивное его истирание.

- Для съема информации в вихревом расходомере «Ирга-РВ» используются пьезодатчики момента, которые выступают в проточную часть расходомера. Обычно используемые датчики давления монтируются заподлицо со стенкой расходомера. В результате съем информации происходит не в пристенной зоне, где скорость потока минимальна, а на протяжении 10-15 мм вглубь расходомера, к тому же, площадь датчика, подвергающаяся воздействию вихря значительно больше, чем у пьезодатчиков давления, которыми оснащены, например, расходомеры ДРГ.М, производства ОАО ИПФ «СИБНА».

- Съем информационного сигнала в вихревом расходомере происходит по частоте, а не по амплитуде, поэтому даже в случае загрязнения пьезодатчиков, метрологические его характеристики не ухудшаются.

- Расположение пьезодатчиков последовательно друг за другом на некотором расстоянии позволяет снимать сигнал одновременно с двух соседних вихрей, что повышает чувствительность расходомера к полезному сигналу.

- Расположение пьезодатчиков в «тени» вихреобразующего тела обеспечивает их защиту от механических повреждений.

- Вихревой расходомер «Ирга-РВ» устойчив к пневмоударам и невосприимчив к наличию в газе жидкой фазы. И даже ударное воздействие жидкости в газе не выводит расходомер «Ирга-РВ» из строя.

- К достоинствам расходомера «Ирга-РВ» следует отнести большой межповерочный интервал – 4 года и проведение поверок беспроливным способом – обмером тела вихреобразования. В настоящее время разрабатывается конструкция расходомера со съемным телом вихреобразования.

Хоружев Г.М.

начальник отдела маркетинга ООО «Глобус»